Пояснительная записка

Этап 1. Описание архитектуры системы

«Умная трость для незрячих с GPS-трекингом и уведомлениями в Telegram»

Исполнители: Рзаев А.М., Эннс Е.В.

# 1. Общие положения

## 1.1. Назначение документа

Документ описывает архитектуру системы «Умная трость» на этапе проектирования (этап 1 по разделу 5 технического задания): состав аппаратных модулей, способы и интерфейсы их соединения, схему питания и структуру программного обеспечения. Документ является основанием для этапов разработки прошивки, серверной части и сборки прототипа.

## 1.2. Основные проектные решения

- Центральный узел — микроконтроллер ESP32 (двухъядерный, со встроенным Wi-Fi). Задачи реального времени (датчик препятствий, вибросигнал, кнопка SOS) выполняются на одном ядре, сетевой обмен — на другом, поэтому передача данных не задерживает вибрацию.

- Два канала связи: Wi-Fi — основной, GSM/GPRS (SIM800L) — резервный, для работы вне зоны Wi-Fi.

- Устройство не обращается к Telegram напрямую. Оно отправляет JSON на собственный сервер на Python, а сервер взаимодействует с Telegram Bot API. Причины: модуль SIM800L плохо справляется с современным HTTPS/TLS; команде /where нужно доставить запрос на устройство; нужны хранение истории и правила тревог. Для сопровождающего это не меняет ничего — он общается только с ботом.

- Питание — один Li-ion аккумулятор 18650 с модулем заряда TP4056. Для ESP32, датчика и вибромотора напряжение повышается до 5 В; SIM800L питается напрямую от аккумулятора, так как его импульсы тока (до 2 А) не должны проходить через слабый стабилизатор.

# 2. Общая структура системы

Система состоит из трёх частей: устройства на трости, серверной части и клиента сопровождающего (приложение Telegram на смартфоне). Общая структурная схема показана на рис. 1.

Рис. 1 — Общая структурная схема системы

Данные в системе движутся по четырём направлениям:

- устройство → сервер: телеметрия (координаты, заряд, уровень сигнала) и события (SOS, неподвижность, низкий заряд, потеря GPS) в формате JSON по HTTP(S) через Wi-Fi или GPRS;

- сервер → устройство: подтверждение приёма и команды (например, «определить положение немедленно» в ответ на /where);

- сервер ↔ Telegram Bot API: отправка уведомлений и точки на карте, получение команд бота по HTTPS;

- Telegram ↔ сопровождающий: стандартные push-уведомления и сообщения мессенджера.

Пользователь (незрячий человек) взаимодействует только с устройством: получает вибросигнал о препятствии и подаёт сигнал SOS длительным нажатием кнопки.

# 3. Аппаратная архитектура

## 3.1. Состав модулей

Состав соответствует разделу 2.4 технического задания. Для каждого модуля указаны напряжение питания и способ подключения к ESP32.

Таблица 1 — Аппаратные модули

| Модуль | Тип | Питание | Интерфейс с ESP32 | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроконтроллер | ESP32 DevKit (WROOM-32) | 5 В (VIN), логика 3,3 В | — | Обработка данных, связь по Wi-Fi |
| Датчик препятствий | HC-SR04 | 5 В, ≈15 мА | 2 линии GPIO (TRIG, ECHO) | Измерение расстояния 20 см … 3–4 м |
| Вибромотор | Монетный/цилиндрический, 3 В + ключ на NPN-транзисторе | 5 В, ≤80 мА | GPIO с ШИМ | Тактильное оповещение |
| GPS-модуль | NEO-6M (плата GY-GPS6MV2) | 3,3 В, ≈45 мА | UART2, 9600 бод | Определение координат |
| GSM-модуль | SIM800L | VBAT 3,4–4,4 В от АКБ, пик до 2 А | UART1, 115200 бод + линия сброса | Резервный канал связи (GPRS) |
| Кнопка SOS | Тактовая кнопка | — | GPIO со встроенной подтяжкой | Экстренный вызов |
| Индикатор | Светодиод + резистор 330 Ом | — | GPIO | Состояние и заряд |
| Аккумулятор | Li-ion 18650, 3,7 В, 3400 мА·ч | — | — | Автономное питание |
| Зарядка и защита | Модуль TP4056 с защитой (DW01 + FS8205) | USB 5 В | — | Заряд, защита от КЗ и переразряда |
| Повышающий преобразователь | MT3608 (настроен на 5,0 В) | вход 3,0–4,2 В | — | Шина +5 В |

## 3.2. Структурная схема подключения модулей

Схема подключения всех модулей к ESP32 с указанием интерфейсов, номеров выводов и уровней напряжения приведена на рис. 2 (следующая страница). Цветом выделены типы линий: UART, цифровые линии GPIO, аналоговый вход, питание и радиоканалы.

Рис. 2 — Структурная схема подключения модулей к ESP32 (интерфейсы, выводы, уровни напряжения)

## 3.3. Таблица соединений

Распиновка выбрана так, чтобы не использовать «загрузочные» (strapping) выводы ESP32 (GPIO0, 2, 5, 12, 15) и не задействовать каналы АЦП2, которые недоступны при работе Wi-Fi. Для измерения напряжения аккумулятора применён вход GPIO35 (АЦП1).

Таблица 2 — Соединения модулей с ESP32

| Сигнал | Вывод ESP32 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS TX → ESP32 | GPIO16 (RX2) | UART2, 9600 бод | Поток NMEA-предложений |
| ESP32 → GPS RX | GPIO17 (TX2) | UART2 | Настройка модуля (режим энергосбережения) |
| GPS VCC | 3V3 | питание 3,3 В | От стабилизатора платы ESP32, ≈45 мА |
| SIM800L TXD → ESP32 | GPIO32 (RX1) | UART1, 115200 бод | Логика SIM800L 2,8 В читается входом ESP32 напрямую |
| ESP32 → SIM800L RXD | GPIO33 (TX1) | UART1 | Через делитель 1 кОм / 5,6 кОм (3,3 В → 2,8 В) |
| ESP32 → SIM800L RST | GPIO4 | цифровой выход | Сброс модема при отсутствии ответа на AT-команды |
| ESP32 → HC-SR04 TRIG | GPIO25 | цифровой выход | Импульс 10 мкс |
| HC-SR04 ECHO → ESP32 | GPIO26 | цифровой вход | Сигнал 5 В — через делитель 1 кОм / 2 кОм (≈3,3 В) |
| ESP32 → вибромотор | GPIO27 | ШИМ (LEDC), 1 кГц | Через ключ на NPN-транзисторе S8050, R_б = 1 кОм |
| Кнопка SOS → ESP32 | GPIO13 | цифровой вход | Внутренняя подтяжка к +3,3 В, второй вывод кнопки на GND; GPIO13 — источник пробуждения из глубокого сна |
| ESP32 → светодиод | GPIO14 | цифровой выход | Через резистор 330 Ом на GND |
| Напряжение АКБ | GPIO35 (АЦП1) | аналоговый вход | Делитель 100 кОм / 100 кОм, напряжение ≤ 2,1 В |
| Питание ESP32 | VIN | +5 В | Шина от повышающего преобразователя |
| Общий провод | GND | — | Единая «земля» всех модулей |

## 3.4. Согласование уровней и особенности подключения

- ECHO датчика HC-SR04 выдаёт 5 В, а входы ESP32 допускают не более 3,3 В, поэтому линия проходит через делитель 1 кОм / 2 кОм. Альтернатива — датчик HC-SR04P, работающий от 3,3 В.

- SIM800L имеет логику 2,8 В. Его выход TXD (≈2,8 В) достаточен для входа ESP32, а вход RXD защищён делителем. Питание SIM800L берётся напрямую от аккумулятора, а не от ESP32: при передаче модуль потребляет импульсы до 2 А. Рядом с выводом VBAT ставятся конденсаторы 1000 мкФ (низкий ESR) и 100 нФ, провода питания — короткие и толстые.

- Вибромотор — индуктивная нагрузка: он подключается через транзисторный ключ, параллельно мотору ставится обратный диод 1N5819. Вывод GPIO только управляет ключом и не питает мотор.

- Шина +5 В сглаживается конденсатором 470 мкФ, чтобы пусковые токи вибромотора не вызывали сбоев ESP32 и ложных замеров датчика.

- Антенны. Антенна GPS-модуля (керамическая, на плате) направляется вверх и не закрывается металлом и аккумулятором; GSM-антенна выносится от платы ESP32; у Wi-Fi используется антенна платы.

- Линии UART короче 30 см, экранирование не требуется. На этапе макета используются соединители типа Dupont, в итоговом варианте — печатная плата.

## 3.5. Размещение на трости

Предварительная компоновка (уточняется при сборке): основной корпус с ESP32, платой заряда, аккумулятором, GPS и GSM-модулями крепится под рукоятью, GPS-антенна обращена вверх. Ультразвуковой датчик в корпусе направлен вперёд с небольшим наклоном вниз. Вибромотор и кнопка SOS размещаются в рукояти, где их ощущает ладонь, и соединяются с корпусом четырёхжильным кабелем (VIB, SOS, LED, GND).

# 4. Система питания

## 4.1. Структура питания

Схема питания показана на рис. 3. Аккумулятор заряжается от USB через модуль TP4056, который также обеспечивает защиту ячейки. После выключателя образуется шина VBAT (3,0–4,2 В), от которой питаются: повышающий преобразователь до 5 В (ESP32, датчик, вибромотор), напрямую SIM800L и делитель для измерения заряда. GPS-модуль получает 3,3 В от стабилизатора платы ESP32.

Рис. 3 — Схема питания и распределение токов

## 4.2. Баланс токов и время автономной работы

Расчёт выполнен по справочным значениям токов модулей и является оценкой «с запасом»: в нём одновременно учтены Wi-Fi и GSM, хотя в работе активен один канал. Фактическое время будет уточнено испытанием автономности (раздел 6 ТЗ).

Таблица 3 — Расчёт потребления

| Потребитель | Шина | Средний ток, мА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 (Wi-Fi в пакетном режиме) | +5 В | 75 | пики передачи до 240–300 мА |
| NEO-6M (через стабилизатор 3,3 В платы ESP32) | +5 В | 45 | в режиме энергосбережения меньше |
| HC-SR04 (опрос 10 Гц) | +5 В | 15 |  |
| Вибромотор (скважность ≈25 %) | +5 В | 20 | пик до 80 мА |
| Итого шина +5 В |  | 155 | 5 В × 0,155 А = 0,775 Вт |
| Пересчёт к аккумулятору | VBAT | ≈245 | при КПД преобразователя 85 % и 3,7 В |
| SIM800L | VBAT | 30 | импульсы до 2 А при передаче |
| Итого от аккумулятора |  | ≈275 |  |

Полезная ёмкость принимается равной 80 % от номинальной (потери, старение, глубина разряда). Для ячейки 3400 мА·ч: T = 3400 × 0,8 / 275 ≈ 9,8 ч, что укладывается в требование 8–10 часов (п. 2.3 ТЗ). Для ячейки 3000 мА·ч оценка составит около 8,7 ч.

Резерв по автономности. При температуре около −10 °C ёмкость Li-ion ячейки снижается на 20–30 %, поэтому запас по времени будет сокращён. Меры: утепление корпуса, две ячейки в параллель (≈19 ч), энергосбережение — Wi-Fi включается только на время отправки, GPS-модуль переводится в режим Power Save, ESP32 использует modem-sleep между обменами.

## 4.3. Контроль заряда и защиты

- Модуль TP4056 заряжает ячейку по алгоритму CC/CV до 4,2 В током 1 А (резистор R_prog 1,2 кОм). Светодиоды модуля показывают заряд и окончание заряда. Защитная микросхема DW01 с ключами FS8205 отключает ячейку при коротком замыкании, переразряде и перезаряде.

- Заряд при температуре ниже 0 °C недопустим; на модуле TP4056 контроля температуры нет, поэтому в инструкции указывается заряд только в тепле. В версии на печатной плате добавляется термистор на вывод TS.

- Прошивка измеряет напряжение через GPIO35 с усреднением 10 с и пересчитывает его в проценты по таблице (линейная интерполяция между точками): 4,20 В — 100 %, 4,00 В — 80 %, 3,80 В — 45 %, 3,70 В — 30 %, 3,60 В — 15 %, 3,50 В — 8 %. Значения ориентировочные и уточняются калибровкой; под нагрузкой напряжение немного проседает.

- Пороги: предупреждение при U < 3,60 В (≈15 %); критический уровень при U < 3,45 В — отправляется последнее сообщение с координатами, после чего устройство переходит в глубокий сон, не допуская просадки питания SIM800L ниже допустимой.

Таблица 4 — Индикация светодиодом

| Состояние | Сигнал |
| --- | --- |
| Норма (связь есть, GPS-фикс есть) | одна короткая вспышка раз в 5 с |
| Нет связи с сетью | две короткие вспышки раз в 5 с |
| Нет GPS-фикса | три короткие вспышки раз в 5 с |
| Низкий заряд | частое мигание (2 раза в секунду) |
| Режим SOS | непрерывное свечение |

Уровень заряда также доступен сопровождающему: он передаётся с каждым пакетом, выводится по команде /status и в тексте тревоги.

# 5. Программная архитектура

## 5.1. Структурная схема компонентов

ПО делится на три части: прошивка ESP32, серверная часть на Python и клиент (Telegram). Структурная схема компонентов приведена на рис. 4. Прошивка организована в три слоя: драйверы (HAL), сервисные задачи FreeRTOS и прикладная логика (профиль вибросигнала и конечный автомат тревог).

Рис. 4 — Структурная схема программных компонентов

## 5.2. Задачи прошивки

Задачи реального времени (опрос датчика, вибросигнал, кнопка) закрепляются за ядром 1, сетевой обмен — за ядром 0, где работает стек Wi-Fi. Обмен между задачами выполняется через очереди и группы событий FreeRTOS.

Таблица 5 — Задачи ESP32

| Задача | Период / запуск | Приоритет | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| ObstacleTask | каждые 100 мс (10 Гц) | 3 | Запуск HC-SR04, измерение длительности эха, медиана из 3 замеров, передача расстояния в Haptic Controller |
| Haptic Controller | по событию | 3 | Расчёт профиля вибросигнала, управление ШИМ вибромотора |
| ButtonTask | прерывание GPIO13 | 3 | Антидребезг, распознавание удержания ≥ 2 с, событие SOS |
| GpsTask | непрерывно (UART2), фикс раз в 30 с | 2 | Разбор NMEA (библиотека TinyGPSPlus), проверка валидности (≥4 спутника, HDOP ≤ 5), хранение последнего фикса |
| Alert Manager | по событию + тик 1 с | 2 | Конечный автомат тревог (таблица 7) |
| PowerTask | 1 с, усреднение 10 с | 1 | Измерение U_АКБ, расчёт процентов, пороги с гистерезисом 0,05 В, светодиод |
| CommManager | очередь + таймер 30 с | 1 | Выбор канала (Wi-Fi, затем GSM), формирование JSON, повторы с задержкой 5…60 с, обработка команд сервера |
| OfflineBuffer | вызывается из CommManager | — | Очередь записей в LittleFS (до 200 записей), отправка по порядку после восстановления связи |
| Watchdog | — | — | Аппаратный сторожевой таймер задач (10 с); сброс SIM800L по линии RST при отсутствии ответа |

## 5.3. Профиль вибросигнала

Расстояние измеряется 10 раз в секунду. Значение 0 или превышение времени ожидания эха трактуется как отсутствие препятствия. Чтобы колебания трости не вызывали мерцания сигнала, границы зон имеют гистерезис ±10 см. Интенсивность растёт за счёт повышения заполнения ШИМ и частоты импульсов.

Таблица 6 — Зоны и профили вибросигнала

| Зона | Расстояние | Паттерн вибрации | Заполнение ШИМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Свободно | > 300 см | нет сигнала | 0 % |
| Дальняя | 150–300 см | импульс 100 мс раз в 1000 мс | 40 % |
| Средняя | 80–150 см | импульс 100 мс раз в 500 мс | 60 % |
| Ближняя | 40–80 см | импульс 100 мс раз в 250 мс | 80 % |
| Опасная | < 40 см | непрерывная вибрация | 100 % |

Границы зон хранятся в конфигурации и подбираются на испытаниях; рабочая дальность 300 см может быть расширена до 400 см.

## 5.4. Логика тревог

Таблица 7 — События и тревоги

| Событие | Условие | Действие | Повтор |
| --- | --- | --- | --- |
| SOS | Удержание кнопки ≥ 2 с | Вибро-подтверждение; немедленная отправка события с координатами; режим SOS: позиция каждые 15 с | До подтверждения сервером; режим SOS — 10 мин |
| Неподвижность | Смещение < 25 м от опорной точки в течение 10 мин (радиус учитывает дрейф GPS) | Уведомление «не двигается N минут» | Однократно, напоминание через 30 мин; сброс при движении |
| Низкий заряд | U < 3,60 В (предупреждение), U < 3,45 В (критический) | Уведомление; при критическом — последнее сообщение и глубокий сон | Однократно для каждого порога |
| Потеря GPS | Нет валидного фикса дольше 120 с | Уведомление с последними координатами и флагом fix = false; после восстановления — «GPS восстановлен» | Однократно |
| Потеря связи | Нет ответа сервера / нет сети | Запись в OfflineBuffer, повторные попытки, переключение Wi-Fi → GSM | Экспоненциальная пауза 5…60 с |
| Устройство молчит | На сервере: нет пакетов дольше 3 периодов | Уведомление «устройство не выходит на связь» | Однократно |

## 5.5. Серверная часть и Telegram-бот

Сервер реализуется на Python 3.11+: веб-API на FastAPI принимает данные устройства, бот на aiogram 3 принимает команды сопровождающего. Оба компонента работают в одном процессе, данные хранятся в SQLite (для прототипа) с возможностью перехода на PostgreSQL. API доступен по HTTPS через обратный прокси (nginx или Caddy).

Таблица 8 — Команды бота

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| /start, /help | Приветствие и описание команд |
| /bind КОД | Привязка сопровождающего к устройству по одноразовому коду из паспорта изделия; допускается несколько сопровождающих |
| /where | Последняя известная позиция (с пометкой «N мин назад») и запрос свежей позиции у устройства |
| /status | Заряд, тип сети (Wi-Fi/GSM), число спутников, время последнего контакта |
| /history | Последние 10 точек маршрута |

Защита данных. Каждое устройство имеет уникальный токен, передаваемый в заголовке запроса. Бот отвечает только chat_id, привязанным через одноразовый код. Для пакетов, отправляемых по GPRS без TLS, предусмотрена подпись содержимого HMAC-SHA256.

## 5.6. Формат обмена данными

Обмен выполняется по HTTP(S) методом POST с телом в формате JSON (п. 2.5 ТЗ). Время берётся из сигнала GPS (UTC), поле seq — порядковый номер пакета — позволяет серверу отбрасывать дубликаты при повторной отправке. Пример пакета и ответа сервера:

POST /api/v1/telemetry

{

"dev": "cane-01",  "seq": 1042,  "ts": 1791018000,

"type": "pos",     "fix": true,

"lat": 55.755800,  "lon": 37.617300,

"sats": 8,  "hdop": 1.2,

"bat_v": 3.85,  "bat_pct": 52,

"net": "wifi",  "rssi": -61,  "buffered": false

}

200 OK

{ "ack": 1042, "cmd": null, "cfg": { "period_s": 30 } }

Поле type принимает значения: pos (плановая позиция), sos, still (неподвижность), batt_low, batt_crit, gps_lost, gps_ok. Поле cmd в ответе сервера может содержать locate_now. Записи, накопленные при отсутствии связи, отправляются в хронологическом порядке с признаком buffered: true.

## 5.7. Сценарии взаимодействия

Сценарий тревоги SOS показан на рис. 5. После нажатия кнопки устройство подтверждает действие вибрацией, отправляет событие на сервер, сервер сохраняет его и передаёт сопровождающему сообщение с точкой на карте. До получения подтверждения устройство повторяет отправку.

Рис. 5 — Диаграмма последовательности: тревога SOS

Запрос позиции командой /where показан на рис. 6. Сервер сразу отвечает последней известной позицией и ставит устройству флаг немедленного определения; устройство получает его в ответе на очередной регулярный обмен и отправляет свежую позицию. Таким образом, свежие данные приходят с задержкой не более периода обмена (30 с) плюс время получения фикса GPS. Для более быстрого отклика в дальнейшем можно перейти на постоянное соединение (MQTT), ценой большего энергопотребления.

Рис. 6 — Диаграмма последовательности: запрос позиции командой /where

# 6. Соответствие архитектуры требованиям ТЗ

Таблица 9 — Трассировка требований

| П. ТЗ | Требование | Архитектурное решение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Обнаружение препятствий 20 см … 3–4 м, вибрация растёт при приближении | HC-SR04, опрос 10 Гц, 4 зоны вибросигнала с ростом ШИМ и частоты (табл. 6) |
| 2.1 | GPS не реже 1 раза в 30–60 с | NEO-6M по UART2, фикс и отправка раз в 30 с |
| 2.1 | Передача через Wi-Fi или GSM | ESP32 Wi-Fi (основной) и SIM800L (резервный), автоматическое переключение в CommManager |
| 2.1 | Тревоги: неподвижность, низкий заряд, SOS | Alert Manager, таблица 7; кнопка SOS на GPIO13 |
| 2.1 | Команда /where | Bot Handlers + команда locate_now устройству (рис. 6) |
| 2.1 | Индикация заряда | Светодиод (табл. 4), сообщение в боте, команда /status |
| 2.2 | Работа при потере GPS; возобновление передачи | Хранение последнего фикса, событие gps_lost / gps_ok |
| 2.2 | Сохранение данных при потере сети | OfflineBuffer в LittleFS, отправка при восстановлении |
| 2.2 | Наработка на отказ ≥ 500 ч | Сторожевой таймер, сброс модема, отсутствие подвижных частей кроме кнопки; значение подтверждается испытаниями |
| 2.3 | −10…+40 °C, защита IP54 | Корпус не ниже IP54; ограничение по заряду при t < 0 °C; теплоизоляция АКБ; температурный диапазон HC-SR04 проверяется испытанием |
| 2.3 | Автономность 8–10 ч | АКБ 18650 3400 мА·ч, оценка 9,8 ч (раздел 4.2) |
| 2.4 | Состав технических средств | Таблица 1 (все модули из ТЗ) |
| 2.5 | Telegram Bot API, JSON, C/C++ (PlatformIO), Python (aiogram) | Раздел 5: прошивка на C++/PlatformIO, сервер FastAPI + aiogram, обмен JSON |

# 7. Риски и вопросы для обсуждения

- Сети 2G. Модуль SIM800L работает только в 2G, а такие сети в ряде регионов отключаются или перегружены. Запасной вариант — LTE-модем (например, A7670E или SIM7600): подключение по UART и AT-командам остаётся прежним, меняются драйвер и питание.

- Шифрование по GSM. SIM800L ограниченно поддерживает современный TLS. В прототипе по GPRS используется HTTP с подписью HMAC; для полноценного HTTPS потребуется замена модема.

- Ультразвуковой датчик на трости. Конус обзора около ±15°, трость качается при ходьбе, поэтому возможны ложные срабатывания. Угол установки и пороги подбираются на испытаниях; для влагозащиты рассматривается датчик JSN-SR04T.

- Холод и аккумулятор. При отрицательных температурах ёмкость падает (раздел 4.2); потребуется проверка автономности при −10 °C.

- GPS в городе и помещении. Точность снижается из-за многолучевого распространения; для этого введены проверка HDOP и радиус 25 м в алгоритме неподвижности.

- Настройка Wi-Fi. Незрячий пользователь не может настроить сеть самостоятельно: данные Wi-Fi вводит сопровождающий через режим точки доступа ESP32 (конфигурационная страница) при зажатии кнопки SOS при включении.

- Сервер. Telegram Bot API бесплатен, но серверу нужен постоянно работающий хост (домашний ПК, Raspberry Pi или недорогой VPS). Это стоит учесть в пункте о стоимости и отсутствии абонентской платы (раздел 4 ТЗ).